淄博市第五人民医院 隔物灸仪询价参数 本项目为淄博市精神卫生中心（淄博市第五人民医院）隔物灸仪采购项目。共一个包，情况如下： 包号; 设备名称; 数量; 预算（单位：万元）; 备注. 隔物灸仪; 2台; 4万. 耗材; ≦8元. 情况说明： 1、技术参数为评标的重要标准，投标人应如实提供，并提供加盖公章的原厂技术白皮书，相关检验报告等，作为认定依据； 2、设备硬件、软件及所需重要配件、备件、连接端口等须提供单独报价；二次报价时也需提供报价明细表。 3、要求必须可按照隔物灸法进行收费，安全性必须达到相关要求。 一、技术参数 1.设备及耗材具有医疗器械注册证。 2.灸疗通道≥8 个，临床适用多穴位、多人同时灸疗。 3.每个通道可同时治疗，可以单独控制温度和时间。 4.具有温度显示功能。 5.具有超温保护功能。 6.可提供病症灸疗方案，穴位查询等。 7.连续工作时间可≤8 h，保证使用安全。 8.施灸半径≥2.5米。 9.温度控制范围 ≥40～56℃ 10.时间可调范围≥ 0～90 min， 可任意调整。 11.温度调节误差≤±2℃。 12.灸头牢固，不易脱落。 13.外壳漏电流 ≤0.1mA。 14.患者漏电流 ≤ 0.1mA。 15.每台设备提供≥20 套连接线，≥30 套专用保险丝。 二、售后要求 1、乙方应派专业技术人员到现场进行免费安装、调试，10天内安装完毕。 2、保修至少三年（包括软硬件，投标单位自报最长保修期），原厂工程师提供售后服务，在质保期内，乙方无偿为甲方提供硬件维修维护保养、软件升级维护服务。提供完整的维护保养及维修资料，负责对使用人员及维修人员进行培训，直至用户完全掌握。每年免费维护保养不少于2次。必须保证使用安全性，如果患者因设备原因造成伤害，乙方赔偿相关损失，甲方有权终止合同。 3、乙方提供售后工程师名单及联系方式。设备发生故障报修响应时间小于1小时，到达现场时间不得超过12小时。 4、在使用过程中，出现任何技术问题，乙方随时提供解决方案。